## Slide 1: Mesure de topographie, d’épaisseur et rugosité
Groupe Optique SOLEIL

## Slide 2: Contexte des mesures
Besoin optique

## Slide 3: Conception optique d’une ligne de lumière
Définition de ligne, schéma de ligne, définition d’optique
Une “optique” est un élément interagissant avec le faisceau X modifiant une propriété de celui-ci (spectre, front d’onde, direction, …)

## Slide 4: Fonction optique
Fonction spatiale, Mesure de forme (hauteur ou pente locale)
Fonction spectrale, mesure de transmission à λ
F. Choueikani et al. http://dx.doi.org/10.1364/OL.39.002141
σ
Métrologie “optique”, i.e. en lumière visible
Notes: Montrer un logo de la ligne METRO

## Slide 5: Pourquoi mesurer une optique ?
Missions du groupe optique :
Concevoir les lignes de lumières :
  Concevoir les fonctions optiques dans un cas idéal
  Ecrire les CCTP pour commander les optiques => Tolérancement
Monter les lignes de lumière
  Décrire les performances attendues
Maintenir les systèmes en opérations
  Diagnostiquer les pannes et anomalies (ou ce que l’on peut prendre pour une anomalie)
Pour tolérancer une optique, pour comprendre les performances atteignables et pour comprendre ce que l’on observe sur les lignes, il est nécessaire de mesurer les optiques

## Slide 6: L’espace de Fourier pour comprendre la topographie
Toute surface peut être représentée dans l’espace de Fourier qui montre la contribution de chaque fréquence spatiale
La surface est donc par essence décrite par un ensemble de contribution infini.
La mesure de la forme est donc nécessairement imparfaite. Sa description à différentes échelles repose donc sur des grandeurs statistiques.

## Slide 7: De la surface à l’optique
L’erreur de pente σ, une grandeur statistique bien pratique pour les basses fréquences
σ = 0, optique parfaite
Optique statistique issue de métrologie

## Slide 8: De la surface à l’optique
Diffusion par les hautes fréquences
Optique
Rayon incident
Reflexion spéculaire
Faisceau diffusé
  ² = variance du chemin optique
Nos optiques ont des ouvertures numériques très faibles, donc la diffusion ne concerne que les optiques avant réimagerie de la source

## Slide 9: Définition de la limite instrumentale
Surface = objets 3D
  Axes X & Y : resolution latérale équivalentes, pixel limited
  Axe Z : axe de topographie, haute résolution
Théorème de Nyquist :
Dans la pratique, on note une chute de contraste à
Voxel de palpeur
Voxel d’interféromètre
1 µm
1 µm
1 µm
0.1 nm
100 µm
100 µm

## Slide 10: Une meilleure description
Hauteurs sur un profil
Pentes sur un profil
∫
∫
σ @ 1 mm-1 = 0.25 µrad

## Slide 11: Une meilleure description
Hauteurs sur un profil
Pentes sur un profil
∫
∫
σ @ 1 mm-1 = 0.25 µrad
Limite instrumentale

## Slide 12: Mesure de topographie
Instrumentation et résultats

## Slide 13: Le Laboratoire de Métrologie Optique
Essais pour la mesure de forme et d’écart en pente à la forme de surfaces optiques
Etalonnages de profil de traits de réseaux
Recettes d’optiques pour les lignes de lumière SOLEIL
R&D instrumentation (activité principale) : projet Upgrade de SOLEIL
Imageries AFM pour les utilisateurs de SOLEIL
Prestations pour les laboratoires académiques et les industriels (site web externe)
Accrédité à la norme ISO 17025

## Slide 14: Définition de la limite instrumentale
LMO = panel d’instruments complémentaires pour différentes fréquences
M. Thomasset et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 710 (2013) 7–12
AFM
MINT : 2D stitching Michelson
AFM : High frequency heights and gratings
Hartman :
2D curvature and low frequency slopes
LTP : Curvature and low frequency slopes
Optosurf : WLI for high frequency heights
TITAN:
2D stitching Zygo
Low spatial frequencies
High frequencies

## Slide 15: LTP
Long Trace Profiler
Fonctionnement par mesure de pente
+- 8 mrad de range
2mm de pupille
Direction du scan
Caméra
Miroir sous test
Injection laser

## Slide 16: LTP
Long Trace Profiler
Y = 2* α *Focale
Caméra
Injection laser
Miroir sous test
α = 2*P
Déplacement Y sur la caméra
Pente locale P
Distance = F
Lentille de focale F
Distance D variable
Sensible à la pente locale et pas à la distance/hauteur
Spot de 2mm
Direction du scan

## Slide 17: LTP
Long Trace Profiler
Mesure d’erreur de pente
Mesure de rayon de courbure
Carte des pentes sur la trace centrale
Carte de la surface sur la trace centrale
∫

## Slide 18: Interféromètres
TITAN : Interféromètre de Fizeau
Principe de mesure de topographie par interférences lumineuses
Miroirs plans
Large champs, 10~100 mm
résolutions XY ~0.1mm, résolution Z ~0.1nm
Raccordement de champs

## Slide 19: Interféromètres
Interférence entre 2 ondes planes de même pulsation :
E1 = A1*​cos(ωt−ϕ1​) et E2 = A2*​cos(ωt−ϕ2​)
Etotal = E1 + E2 = A1*​cos(ω*t−ϕ1​) + A2*​cos(ω*t−ϕ2​)
Itotal = Etotal 2 = A1​²*cos2(ωt−ϕ1​) + A2​²*cos2(ωt−ϕ2​) + 2*A1​*A2​*cos(ω*t−ϕ1​)*cos(ω*t−ϕ2​)
=​ 0,5*​A1​2 + 0,5*​A2​2 + A1​A2cosΔϕ
si A1​~A2 on obtient : I = A2(1 + cosΔϕ )
Différence de marche = δ
On parle de franges d’égale épaisseur
Δϕ = 2π​δ/λ
I = A2 (1 + cos(2π​δ/λ) )
Miroir sous test

## Slide 20: Balayage de phase

## Slide 21: Interféromètres
Balayage de phase
+ Unwrapping
Topographie de surface x 27
Champs séquentiels
Topographie de la surface complète
Extraction de la référence

## Slide 22: Capteur de front d’onde de Shack-Hartmann
HASO Capteur de front d’onde de Shack-Hartmann
Source laser intégrée
Construction d’un nouveau banc de mesures HASO sur le socle TITAN avec Haso R-Flex en cours
  >Mesures de miroirs à fortes pentes
relais
Haso
miroir
Laser

## Slide 23: Capteur de front d’onde de Shack-Hartmann
HASO Capteur de front d’onde de Shack-Hartmann
Fonctionnement en réflexion
Haso
Laser
miroir
Front d’onde incident plan
Front d’onde réfléchi d’amplitude 2d
d
2d

## Slide 24: Capteur de front d’onde de Shack-Hartmann
Analyse de surface
Alignement
MTF PSF Cassegrains
Matrice de points focaux
Topographie de surface
Front d’onde reconstruit

## Slide 25: Mais également
Microscope à interférences en lumière blanche (WLI) pour la rugosimétrie
AFM

## Slide 26: Mesures d’épaisseur des dépôts
Instrumentation et résultats

## Slide 27: Conception optique d’une ligne de lumière
Une “optique” est un élément interagissant avec le faisceau X modifiant une propriété de celui-ci (spectre, front d’onde, direction, …)

## Slide 28: Projet de réalisation d’optique
Client interne = ligne SOLEIL
Projet = élargir la gamme spectrale de fonctionnement de la ligne = Développement d’optiques pour faisceau X
&

## Slide 29: Projet de réalisation d’optique
Plateforme Collaborative
CeMOX

## Slide 30: Plateforme Collaborative CeMOX
Plateforme créée entre le Synchrotron-Soleil et l’école supérieure d’Optique de Palaiseau.
Elle permet accès aux équipements dédiés : bâtis de dépôts de matériaux et instruments de mesure :
    Réflectomètre ϴ/2ϴ, à source Cu kα à 8048 eV
    La ligne de lumière : Métrologie (0,5kev à 3keV)

## Slide 31: Moyens CeMOX
MP 800
MP 1000
Substrats jusque 20*100 mm²
Substrats jusque 100*100x350 mm²
Canon électrons
Background pressure : 210-6 Pa
Working Pressure : 0.1 to 1 Pa
Gas : Ar, N2, O2
4 Targets : 80200 mm2
2 RF and 2 DC generators
Coating uniformity : 0.5% on f 190 mm
Materials targets : Mo, W, Sc, Cr, C, Si, B4C, SiC, Mo2C, Al, Co, SiOx, SiNx
Magnetron Sputtering

## Slide 32: Moyens CeMOX
Substrate holder
Load lock
Chimney
Target
Materials Targets
Substrate holder
Secondary rotation
Primary rotation

## Slide 33: Le réflectomètre Bruker
Le Bruker est un reflectomètre ϴ/2ϴ, à source Cu kα à 8048 eV

## Slide 34: Moyens Métrologiques
Bruker D8
XRR : X-ray reflectometre
à 0.154 nm ou 8048eV
AFM Park NX20

## Slide 35: Mesure d’épaisseur de couche mince
Nous utilisons la loi de Bragg :
2d sinϴ = nλ avec d : épaisseur de la couche mesurée
ϴ : angle incident
λ : longueur d’onde de la source
2 ϴ (°)
Intensité (u)

## Slide 36: Workflow production dépôt
Réception CCTP + validation
En déposant une mono couche, obtention de e = f(v)
Bâti disponible
Préparation bâti : montage de cible + étuvage et pulvérisation
En déposant 10 bi-couches, homogénéité dans l'épaisseur
Homogénéité de 10 bi-couche sur N wafer couvrant la surface
Essai de dépôt final sur N wafer couvrant la surface
Dépôt au dos du substrat
Dépôt final
Ajustement mineur des conditions de dépôt
Ajustement des vitesses de balayage
Ajustement des paramètres de dépôt

## Slide 37: Mesure au Bruker
50 x 20 x 2 mm
Il permet de mesurer l’épaisseur de la bicouche préalablement déposée
Par itération, avec cette mesure et le logiciel IMD, en jouant sur les vitesses de passage du substrat au-dessus de la cible, on s’approche des épaisseurs cibles.

## Slide 38: Mesure des épaisseurs au réflectomètre Brucker
Chart: [Mo/B4C]100 Thickness on 4000tr/mm MultiLayers Grating
| -20 | -10 | 0 | 10 | 20
 | 4.6985 | 4.7254 | 4.7375 | 4.7299 | 4.6985
Epaisseur (nm)
Efficacité au centre @8keV
+0,02 nm
-0,02 nm
Epaisseur cible
2ϴ (°)
Intensité (u)

## Slide 39: Ligne de lumières
Ligne de lumière de Soleil
Métrologie

## Slide 40: Mesure sur Synchrotron
L’optique est fabriquée pour travailler sur
une gamme d’énergie
ex : ligne Sirius W/SiC 1500 à 3000 eV
La mesure sur Synchrotron se fait à la
longueur d’onde, ou la gamme d’énergie de fonctionnement
Elle permet de mesurer l’efficatité de la multicouche déposée et ainsi de comparer à la simulation.
Cela permet de valider les mesures réalisées en amont sur le réflectomètre Bruker
De valider le programme de dépôt de la bicouche et de faire le dépôt sur le substrat final

## Slide 41: Mesure à la longueur d’onde d’une multicouche
Measure
IMD Fit
Incidence Angle (°)
Reflectivity

## Slide 42: Mesure à la longueur d’onde d’une multicouche
SIRIUS SuperMirror
Incidence Angle (°)
8 Å layer
Efficiency @8048eV
Incidence Angle (°)
Measure
IMD Fit

## Slide 43: Merci de votre attention